WG-AUA高压交流微安表

一.	概述

高压数字交流微安表是测量交流高压电器或绝缘材料等试品的交流耐压和泄漏电流不可缺少的交流电流表。主要为交流高压发生器的交流试验配套使用的仪表，是对交流高压泄漏电流测试的最理想的仪表工具。

交流耐压中泄漏电流测量，是测量高压试品泄漏电流的一项重要的试验项目，而传统的指针式电流表在测量交流泄漏电流时，具有读数误差大，抗干扰能力差，抗冲击电流不能保护等缺点。高压数字交流微安表都克服了上述的缺点。具有使用可靠，不怕放电冲击，精度高，数字显示清晰，指示稳定，量程大，过载能力强，具有过载保护功能。为了防止测试现场的杂散电流窜入表内，该仪表壳材料选用轻质金属壳体，保证仪表有良好的屏蔽。对抗干扰和冲击电流能力强，是替代传统的指针式电流表的理想产品。

二.	主要技术参数指标

1.	测量范围：AC 0～1999uA

2.	分 辩 率：1uA

3.	精    度：±（1.5%＋2个字）

4.	工作电源：9v（层叠电池）

5.	工作环境：环境温度：0～40℃      环境湿度：＜85%

6.	显示方法：3½位数字液晶显示

7.	外    壳：表壳为Ø115㎜×57㎜，选用不锈钢金属外壳

三.	使用方法

1.	将高压数字交流微安表固定螺栓旋装到交流高压发生器上。

2.	将配套的高压屏蔽专用引线的插头接在仪表的屏蔽插座上。另一端夹子接到试品上，使整个高压测量回路处于全屏蔽状态，排除了高压对地的电晕电流和其他杂散电流的影响，使微安表测到的数据是真正的试品泄漏电流。但屏蔽专用线要高悬空，有高电压不能靠地。

3.	打开高压数字交流微安表的电源开关。

4.	打开交流高压发生器的电源，慢慢地升起高压，直到试品的额定电压。此时，高压数字交流微安表上显示的数字，即是试品的泄漏电流。

5.	在升高压的过程中，如果微安表显示的电流值大于试品的额定电流或是大于试品规程上规定的最大泄漏电流，应该停止继续升高压。说明此试品不合格。

6.	测量试验完毕后，关闭交流高压发生器的电源，用放电棒对微安表的外壳放电后，关闭微安表的电源，取下高压屏蔽专用线并卷好，拧下仪表，妥善保管好仪表。

四.	注意事项

1.	仪表中已装有过载保护，但还是应避免过大的电流冲击。

2.	为了确保仪表精度，当仪表显示低电压时应及时更换电池，确保仪表精度。

3.	如长期不用，应卸下电池。

4.	注意防潮，防剧烈震动。

五.	产品的成套性

1.	高压数字交流微安表1只

2.	高压屏蔽专用引线1根

3.	9v叠式电池一只（已装入表内）

4.	说明书1份

5.	产品合格证1份

六.	产品的保养及维修

本产品应置于通风、阴凉、干燥、清洁处保存，注意防潮、防腐蚀性的气体等。

本产品免费保修壹年，终身维修。

# Text boxes

屏蔽插座

高压数字交流微安表

显示屏

mA

电源开关

ON

OFF

固定螺栓（高压输入端）